1、产品概述

OPEC系列传感器是26G高频雷达式物位测量仪表，测量最大距离可达80米。天线被进一步优化处理，新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理，使仪表可以用于反应釜、固体料仓等一些复杂的测量条件。

测量原理

雷达物位天线发射较窄的微波脉冲，经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收，将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号（因为微波传播速度极快，电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的）。

A 量程设定

B 低位调整

C 高位调整

D 盲区范围

测量的基准面是：螺纹底面或法兰的密封面。

注：使用雷达物位计时，务必保证最高料位不能进入测量盲区（图中D所示区域）。

26G雷达物位计特点：

- 天线尺寸小，便于安装；非接触雷达，无磨损，无污染。

- 几乎不受腐蚀、泡沫影响；几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。

- 严重粉尘环境对高频物位计工作影响不大。

- 波长更短，对在倾斜的固体表面有更好的反射。

- 波束角小，能量集中，增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。

- 测量盲区更小，对于小罐测量也会取得良好的效果。

- 高信噪比，即使在波动的情况下也能获得更优的性能。

- 高频率，是测量固体和低介电常数介质的最佳选择。

2、技术参数

- 外壳结构尺寸（单位：mm）

雷达物位计外壳有两种：

一种是铸铝外壳、另一种是不锈钢外壳。可根据客户要求和现场情况进行定制设计。

技术参数

外 壳

外壳和外壳盖之间的密封                                                 硅橡胶

外壳视窗                                                                             聚碳酸酯

接地端子                                                                             不锈钢

供电电压

两线制                                                 标准型                                (16～26) V DC

本安型                                (21. 6～26. 4) V DC

功耗                                    max 22. 5mA / 1W

允许纹波

- <100Hz                            Uss < lV

- (100～100K) Hz              Uss < l0mV

电缆参数                                                      电缆入口／插头                1个M20xl.5电缆入口

1个盲堵M20xl.5

接线端子                            导线横截面2.5mm²

输出参数

输出信号                             (4～2 0) mA

通讯协议                              HART

分辨率                                  1. 6μA

故障信号                              电流输出不变；

20. 5mA

22mA；

3.9mA

积分时间                            (0～50)s，可调

盲区                                                               天线末端

最大测量距离                                               80米

微波频率                                                       26GHz

通讯接口                                                       HART通讯协议

测量间隔                                                       大约1秒（取决于参数设置）

调整时间                                                       大约1秒（取决于参数设置）

显示分辨率                                                   1mm

工作存储及运输温度                                  (-40～100) ℃

过程温度（天线部分的温度）                   (-40～250)℃

压力                                                               Max. 4MPa

耐震                                                              机械震动l0m/s² , (10～150)Hz

3、安 装要求

- 安装指导

安装在直径的1/4处或1/6处。

注：距离罐壁最小距离应为200mm。

注：①基准面     ②容器中央或对称轴

- 锥形罐顶部平面，可装在罐顶正中间，

可保证测量到锥形底部。

- 有料堆时天线要垂直对准料面。若料面

不平，堆角大必须使用万向法兰来调整

喇叭角度使喇叭尽量对准料面 。

（由于倾斜的固体表面会造成回波衰减，

甚至丢失信号的问题）

- 典型的错误安装：

- 锥形罐不能安装在入料口的上方。

同时注意：室外安装时应采取遮阳、防雨措施。

①正确         ②错误

- 仪表不能安装在拱形或圆形罐顶中间。除了会产生间接回波还会受到多次回波的影响。多次回波可能比真正回波的信号阀值还大，因为通过顶部可集中多个回波。所以不能安装在中心位置。

①正确              ②错误

- 当罐中有障碍物影响测量时，要加装反射板才能正常测量。

①正确             ②错误

- 接管高度要求： 必须保证天线伸入到罐里至少10mm的距离。

4、电气连接

- 供电电压

(4～20) mA/HART（两线制）      供电电源和输出电流信号共用一根两芯屏蔽电缆线。具体供电电压范围参见技术数据。对于本安型须在供电电源与仪表之间加一个安全栅。

(4～20) mA/HART（四线制）     供电电源和电流信号分开，各自分别使用一根两芯屏蔽电缆线。具体供电电压范围参见技术数据。

RS485/Modbus                                供电电源和Modbus信号线分开各自分别使用一根两芯屏蔽电缆线，具体供电电压范围参见技术数据。

- 连接方式

24V  两线制接线图如下：

220V  四线制接线如下图：

24V  RS485/Modbus接线图如下：

- 安全指导

请遵守当地电气安装规程的要求！

请遵守当地对人员健康和安全的规程要求。所有对仪表电气部件的操作必须由经过正规培训的专业人员完成。

请检查仪表的铭牌确保产品规格符合您的要求。请确保供电电压与仪表铭牌上的要求一致。

- 防护等级

本仪表完全满足防护等级IP66/67的要求，请确保电缆密封头的防水性。如下图：

如何确保安装满足IP67的要求：

请确保密封头未受损。

请确保电缆未受损。

请确保所使用的电缆符合电气连接规范的要求。

在进入电气接口前，将电缆向下弯曲，以确保水不会流入壳体，见①

请拧紧电缆密封头，见②

请将未使用的电气接口用盲堵堵紧，见③

5、仪表调试

- 三种调试方法：

- 显示/按键

- 上位机调试

- HART手持编程器

- 显示/按键

通过显示屏幕上的4个按键对仪表进行调试。调试菜单的语言可选。调试后，一般就只用于显示，透过玻璃视窗可以非常清楚地读出测量值。

显示/按键

- 液晶显示

- 按键

- 上位机调试

通过HART与上位机相连

①  RS232接口／或USB接口

②  雷达物位计

③  HART适配器

④  250Ω电阻

- HART 手持编程器编程

- HART手持编程器

- 雷达物位计

- 250Ω电阻

6、仪表线性

805

发射角                            20°

精度                              见下图

806

发射角                            取决于天线尺寸

-￠46mm                          18°

-￠76mm                          12°

-￠96mm                           8°

精度                              见下图

807

发射角                            取决于天线尺寸

-￠46mm                          18°

-￠76mm                          12°

-￠96mm                           8°

精度                              见下图

808

发射角                            取决于天线尺寸

-￠76mm                          12°

-￠96mm                           8°

-￠121mm                         6°

精度                              见下图

809

发射角                            取决于天线尺寸

-￠76mm                          12°

-￠96mm                           8°

-￠121mm                         6°

精度                              见下图

810

发射角                            取决于天线尺寸

-￠196mm                         4°

-￠242mm                         4°

精度                              见下图

7、操作说明

按键功能说明：

编程说明

编程菜单结构

编程子菜单

基本设置

显 示

诊 断

服 务

信 息

编程方法

可选参数编程

字符/数字参数编程

可选参数编程

编程菜单说明

1.基本设置

1.1 低位调整

1.2 高位调整

1.3 物料性质

1.3.1 物位快速变化

1.3.2 首波选择

1.3.3 液面表面波动

固体堆角大

1.3.4 液体泡沫/

固体粉尘强

1.3.5 DK 值调整

1.3.6 导波管设定

1.4 阻尼时间

1.5 输出映射

1.6 定标量单位

1.7 定标

1.8 量程设定

1.9 盲区范围

1.10 传感器标签

2. 显示

2.1 显示内容

2.2 LCD对比度调节

3. 诊断

3.1 测量峰值

3.2 测量状态

3.3 选择曲线

3.4 回波曲线

3.5仿真

4. 服务

4.1 虚假回波

4.2 电流输出

输出模式

故障模式

最小电流

4.3 复位

4.4 测量单位

4.5  语言

4.6  HART工作模式

4.7  复制传感器数据

4.8  密码

4.9 距离偏量

4.10 阈值设定

5. 信息

举例：    查看回波曲线方法步骤如下：

方式一：

方式二：

附表：

8、物位计选型参数表

客户信息

单 位：                                       联系人：                                     m

地 址：                                    邮  编：                                    m

电 话：                         传 真：                  手 机：                   m

邮 箱：                                    日  期:          年     月     日

许可证

□  本安型（Exia IIB T5）              □  本安型（Exia IIC T6 Ga）

□  标准型（非防爆）                   □  本安型+船用许可证（Exia IIC T6 Ga）

□  本安型+隔爆型（Exd [ ia ] IIC T6 Gb）

罐/容器信息

储罐类型：

□ 储罐               □ 反应罐               □ 分离罐              □ 船用储罐

储罐结构：   □ 罐材质：                       □压 力：                   m

罐尺寸：     □ 罐高度：                   m   □直径：                   m

罐顶：       □ 拱顶式        □ 平顶式        □ 敞口式       □ 锥顶式

罐底：       □ 锥底          □ 平底          □ 斜坡底       □ 弧形底

安装：       □ 顶部安装                       □ 侧面安装

□ 旁通管安装                     □ 导波管安装

罐顶安装接管（重要信息）

接管高度                       mm         接管直径                  mm

测量介质

介质名称：     □ 液体            □ 固体            □ 混合介质

介质温度：                  ℃             介电常数：                      m

挂  料：     □ 是         □ 否

搅  拌：     □ 是         □ 否

过程连接

螺 纹：（□ G1½″       □ 1½″  NPT ）  法兰（DN=        ）    法兰（ANSI=         ）

电 源： □ 24V DC 两线制           □ 24V DC 四线制              □ 220V AC四线制

输 出： □ 4-20mA                  □ HART

显 示： □ 带表头显示编程          □ 不带表头显示编程

# Text boxes

目   录

1、产品概述........................................................................................1

2、技术参数........................................................................................2

3、安装要求........................................................................................6

4、电气连接........................................................................................8

5、仪表调试.........................................................................................10

6、仪表线性........................................................................................11

7、操作说明.........................................................................................13

8、物位计选型参数表...........................................................................31

典型应用：各种腐蚀的液体

测量范围：10米

频率范围：26GHz

测量精度：±5mm

介质温度：-40～130℃

过程压力：-0.1～0.3MPa

过程连接：螺纹、法兰(可选)

防护等级：IP67

防爆等级：ExiaⅡCT6(可选)

信号输出：4...20mA/HART(两线/四线)；RS485/Modbus...

- OPEC605

典型应用：耐温、耐压、轻微腐蚀的液体

测量范围：30米

频率范围：26GHz

测量精度：±3mm

介质温度：-40～250℃

过程压力：-0.1～4.0MPa

过程连接：法兰、支架(可选)

防护等级：IP67

防爆等级：ExiaⅡCT6(可选)

信号输出：4...20mA/HART(两线/四线)；RS485/Modbus...

- OPEC602

典型应用：卫生型液体存储容器、强腐蚀性容器

测量范围：20米

频率范围：26GHz

测量精度：±5mm

介质温度：-40～130℃

过程压力：-0.1～2.0MPa

过程连接：法兰(可选)

防护等级：IP67

防爆等级：ExiaⅡCT6(可选)

信号输出：4...20mA/HART(两线/四线)；RS485/Modbus...

- OPEC606

典型应用：固体料、强粉尘、易结晶、 结露场合

测量范围：70米

频率范围：26GHz

测量精度：±15mm

介质温度：-40～250℃

过程压力：-0.1～4.0MPa

过程连接：法兰(可选)

防护等级：IP67

防爆等级：ExiaⅡCT6(可选)

信号输出：4...20mA/HART(两线/四线)；RS485/Modbus...

- OPEC603

典型应用：固体颗粒、粉料

测量范围：35米

频率范围：26GHz

测量精度：±3mm

介质温度：-40～250℃

过程压力：-0.1～4.0MPa

过程连接：法兰(可选)

防护等级：IP67

防爆等级：ExiaⅡCT6(可选)

信号输出：4...20mA/HART(两线/四线)；RS485/Modbus...

- OPEC601

典型应用：固体颗粒粉尘

测量范围：80米

频率范围：26GHz

测量精度：±3mm

介质温度：-40～130℃

过程压力：-0.1～4.0MPa

过程连接：法兰、卡箍(可选)

防护等级：IP67

防爆等级：ExiaⅡCT6(可选)

信号输出：4...20mA/HART(两线/四线)；RS485/Modbus...

- OPEC604

典型应用：易结晶、结露、有腐蚀液体，粉料

测量范围：40米

频率范围：26GHz

测量精度：±5mm

介质温度：-40～260℃

过程压力：-0.1～2.0MPa

过程连接：法兰(可选)

防护等级：IP67

防爆等级：ExiaⅡCT6(可选)

信号输出：4...20mA/HART(两线/四线)；RS485/Modbus...

- OPEC607

典型应用：各种腐蚀的液体

测量范围：40米

频率范围：26GHz

测量精度：±5mm

介质温度：-40～260℃

过程压力：-0.1～4.0MPa

过程连接：法兰(可选)

防护等级：IP67

防爆等级：ExiaⅡCT6(可选)

信号输出：4...20mA/HART(两线/四线)；RS485/Modbus...

- OPEC608

| 法兰 | X | K | D | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN50 PN10 | 44 | 125 | 165 | 8 |
| DN80 PN10 | 44 | 180 | 200 | 14 |
| DN100 PN16 | 44 | 180 | 220 | 14 |
| DN150 PN16 | 44 | 240 | 285 | 14 |
| 备注：其它尺寸可以定制。 |

铸铝外壳结构尺寸图                                                                  不锈钢外壳结构尺寸图

②

仪表面板上有4个按键，通过4个按键可对仪表进行调试。调试菜单的语言可选，调试后，液晶屏显示测量值，透过玻璃视窗可以非常清楚地读出测量值。

1.液晶显示           2.按键

【 OK 】键                       【    】键

-进入编程状态；                  -修改参数值；

-确认编程项；                    -选择显示模式。

-确认参数修改。

【    】键                       【 BK 】键

-选择编程项；                    -退出编程状态；

-选择编辑参数位；                -退至上一级菜单；

-参数项内容显示。                -运行时，测量值/回波波形切换。

②

使用面板上的四个按键即可实现仪表的参数设置、调试及检测等功能。

菜单结构可参见（附表1）。图中向右横箭头的过渡由【OK】键实现；向下的箭头过渡由【】键实现；【BK】键实现横箭头的向左过渡。

基本设置包括仪表的基本参数：低位调整、高位调整、物料性质、阻尼时间、输出映射、定标量单位、定标、盲区范围、传感器标签。

显示设置仪表的显示方式、显示内容、LCD对比度。

诊断完成仪表的检验、测试功能。主要有测量峰值、测量状态、选择曲线、回波曲线及仿真。

包括虚假回波、电流输出、复位、测量单位、语言、HART工作模式、复制传感器数据及密码。

仪表基本信息如产品型号、序列号、生产日期、软件版本。

仪表在运行状态下按【OK】键进入编程状态，显示编程主菜单。每个参数编辑完成后，按【OK】键确认，否则编辑无效。完成编辑后，按【】键退出编程状态，返回运行状态。在编程的任意时刻，可按【BK】放弃编程，退出参数项编程状。

当菜单进入字符/数字编程状态时，被编辑的参数第一位反黑，此时，可按【】键改变该位字符/数字，直到所需字符/数字，按【】键，字符位/数字依次反黑，可对其它位编程，编程完毕，按【OK】键确认编程。

可选参数是指编程项有数个被选参数项，供用户选择。按【】键将箭头指向所需参数项处，按【OK】键确认编程。

基本设置包括主要仪表参数的设置，如量程、物料性质、阻尼时间等。在运行状态下，按【OK】键进入编程状态，液晶显示主菜单

低位调整用于量程设置。它与高位调整一起决定了电流输出线性对应关系的比例。

在主菜单中，当菜单号为1时，按【OK】键，

进入基本设置子菜单，液晶显示

按【OK】键，进入编程低位百分比，参见前述参数编辑方法中的字符/数字参数编程方法，编辑百分比值及距离值。编辑完成后，按【OK】键确认，按【BK】键放弃编程。

高位调整用于量程设置。它与低位调整一起决定了电流输出线性对应关系的比例。

在主菜单中，当菜单号为1.1时，按【】键，

进入进入高位调整，液晶显示

此时，按【OK】键即可对高位调整进行编辑。

物料性质菜单用于选择物料为固体或液体，从而进一步确定物料的其它一些影响测量的性质。

在主菜单中，当菜单号为1.2时，按【】键，

进入物料性质编程，液晶显示

▶ 基本设置                1

显示

诊断

服务

信息

注：右上角数字为菜单号

低位调整                1.1

0.00%

35.000 m (d)

1.346 m (d)

高位调整                1.2

100.00%

0.000 m (d)

1.409 m (d)

物料性质                1.3

液体 ▶

按【OK】键进入料位性质选择菜单，液晶显示

可用【】键移动箭头，选择物料性质为液体或固体；按【OK】键确认，进入物料特性之物位变化速度设置菜单。液晶显示

当液晶显示菜单号为1.3时，按 【OK】键两

次，进入物位快速变化设置菜单，液晶显示

按【OK】键，进入快速变化选择菜单，液晶

显示

当液晶显示菜单号为1.3.1时，用【】键选择下一个菜单，进入首波选择菜单，液晶显示

按【OK】键，进入首波选择菜单，液晶显示

用【】键选择对首波的处理，方法有5种：

正常：对首波幅度不做处理（默认值）减弱：对首波幅度减弱10dB

稍强：对首波幅度增强10dB

较强：对首波幅度增强20dB

最强：对首波幅度增强40dB

物料性质                1.3

▶ 液体

固体

物料快速变化           1.3.1

否 ▶

物料快速变化           1.3.1

是

▶否

选择首波             1.3.2

正常 ▶

选择首波             1.3.2

正常      稍强

减弱      较强

最强

当液晶显示菜单号为1.3.2时，用【】键选择下一个菜单，进入表面波动/堆角大菜单，液晶显示

或

按【OK】键确认，进入表面波动/堆角大选择菜单。液晶显示

或

用【】键移动箭头，选择液体表面是否波动或固体是否为大堆角，按【OK】键确认。

当液晶显示菜单号为1.3.3时，用【】键选择下一个菜单，进入液体泡沫/固体粉尘强菜单。液晶显示

或

按【OK】 键，进入液体泡沫/固体粉尘强选择菜单，液晶显示

或

用【】键移动箭头，选择是否为液体泡沫或固体粉尘强的测量环境，按【OK】键确认，
按【BK】键退出物料性质编辑菜单，液晶显示

或

表面波动             1.3.3

否 ▶

堆角大             1.3.3

否 ▶

表面波动             1.3.3

是

▶ 否

堆角大             1.3.3

是

▶ 否

泡沫                 1.3.4

否 ▶

粉尘强              1.3.4

否 ▶

泡沫                1.3.4

是

▶ 否

粉尘强              1.3.4

是

▶ 否

物料性质               1.3

液体 ▶

物料性质              1.3

固体 ▶

当液晶显示菜单号为1.3.4时，按【OK】键，进入DK值调整设置菜单，液晶显示

或

当液晶显示菜单号为1.3.5时，按【OK】键，进入导波管设定设置菜单，液晶显示

或

再按【OK】键，进入导波管直径选择菜单，

液晶显示

注意：导波管设定必须是导波管存在的情况下才可设定有效。

当液晶显示菜单号为1.4时，按 键，进入阻尼时间设置菜单，液晶显示

按【OK】 键，进入参数编辑状态，用【】键设

置数字，用【】 键选择编辑数字位，编辑完成

后按【OK】键确认。

输出映射用于在已由上位机设置的非线性输出映射与线性映射之间进行选择。

当液晶显示菜单号为1.4时，按【】键，进入输出映射编辑菜单，液晶显示

按【OK】键，进入参数选择状态，用【】键选择线性或其它可选的映射方式，如线性、锥筒等，编辑完成后按【OK】键确认。

DK值小                1.3.5

是

▶ 否

DK值小                1.3.5

▶ 否

导波管测量            1.3.6

是

▶ 否

导波管测量            1.3.6

▶ 否

导波管测量            1.3.6

导波管直径

0000 mm

阻尼时间               1.4

2s

输出映射               1.5

线性 ▶

当选择线性输出映射时，用于选择不同的显示单位。当液晶显示菜单号为1.5时，按【】键，进入定标量单位设置菜单，

液晶显示

按【OK】键进入参数选择状态，用【】键选择不同量纲，按【OK】键确认，并进一步选择相应的显示单位，再按【OK】键确认。

当选择线性输出映射后，用于指定具体的映射关系。当液晶显示菜单号为1.6时，按【】键，进入定标设置菜单，液晶显示

按【OK】键，参数域反黑，用【】键设置小数点位置，按【OK】键确认。0%对应的参数域反黑，用【】及【】 键设置参数，按【OK】键确认，用同样的方法设置100%对应值。

为了得到正确的测量结果，需设置仪表的量程范围。当菜单显示为1.7时，按【】键进入量程设定菜单，液晶显示

按【OK】键，对应参数域反黑，用【】及【】键设置参数，按【OK】键确认。

当在距离传感器表面较近处有固定障碍物干扰测量，且最大料高不会到达障碍物时，可用盲区范围的设置功能来避免测量错误。当菜单显示为1.8时，按【】键，进入盲区范围设置菜单，液晶显示

按【OK】键进入参数编辑状态，编辑完成后按【OK】键确认。

定标量单位              1.6

高度 ▶

m   ▶

定标                  1.7

0%=             0.00

m

100%=           0.00

m

量程设定               1.8

00.000 m （d）

盲区范围               1.9

0.400 m （d）

当液晶显示菜单号为1.9时，按【】键，将菜单移至传感器标签显示项，液晶显示

按【OK】键，进入参数编辑状态，编辑完成后按【OK】键确认。

基本设置菜单包括的内容到此结束。

此项功能用于显示方式编程。

当液晶显示主菜单时，按【】键，将箭头移至显示项，液晶显示

按【OK】键，进入显示方式编程。

进入显示方式编程，液晶显示

表示当前显示内容的参数是空高，即仪表显示测量的空高值。按【OK】键，进入编辑状态，液晶显示

用【】键将箭头移动至所需参数项，按【OK】键确认。编辑完成后，按【BK】键退出显示编程，返回上一级菜单。

当显示菜单号为2.1时，按【】键，进入LCD对比度调节菜单，液晶显示

按【OK】键，进入调节状态

传感器标签             1.10

SENSOR

基本设置                2

▶ 显示

诊断

服务

信息

显示内容               2.1

空高 ▶

显示内容               2.1

不工作   映射百分百

▶ 空高     定标量

料高     电流

百分百

LCD对比度              2.2

调节吗？

用【】及【】键来增大或减小对比度，之

后按【OK】键确认调节并保存结果。

诊断功能用于仪表及其各部件工作状态的测试及系统调试。

峰值显示的是测量过程中的空高峰值，此项参数可用服务菜单中的4.4复位项清除。当液晶显示主菜单时，按【】键，将箭头移至诊断项，液晶显示

按【OK】 键，进入诊断功能，液晶显示

当液晶显示菜单号为3.1时，按【】键，进入下一个诊断测量状态，显示传感器工作状态

当液晶显示菜单号为3.2时，按【】键，进入波形曲线显示功能状态，液晶显示

若需选择其它曲线，按【OK】键，进入选择曲线菜单，液晶显示

LCD对比度              2.2

基本设置                3

显示

▶ 诊断

服务

信息

测量峰值              3.1

最小空高值   0.000 m (d)

最大空高值   2.109 m (d)

测量状态              3.2

测量可靠性    10 dB

传感器状态     0 K

选择曲线                 3.3

回波曲线 ▶

选择曲线                 3.3

▶  回波曲线

虚假回波曲线

输出走势曲线

用【】键将箭头移动至所要显示的曲线处，

按【OK】键确认选择。

当液晶显示菜单号为3.3时，按【】 键，液晶显示所选择的曲线。

曲线缩放功能曲线缩放用于在时间轴和幅度上放大曲线，以便于清楚地观察曲线。

在液晶显示曲线时，按【OK】 键，进入曲线缩放编辑菜单，液晶显示

用【】键移动箭头，选择缩放方向或不缩放，

按【OK】键确认。液晶曲线显示

当选择X轴缩放时，按【】键移动起始点至所需位置，按【OK】键确认；再按【】键移动终止点至所需位置，按【OK】键确认，此时所选区域曲线被放大至全屏。按【BK】键，退出曲线显示。

仿真功能是4~20mA电流的仿真输出。用于检验仪表电流输出功能是否正常，同时，也可以用于系统调试。

当液晶显示菜单号为3.4时，按【】键，

进入仿真状态，液晶显示

按【OK】键确认仿真功能，液晶显示

用【】键选择电流输出映射方式，按【OK】键确认，进入相应的设置菜单，完成数值设置后，按【OK】键确认，此时，相应的电流输出设置值和所显示的电流值是一致的。

选择缩放                 3.4

▶ X轴缩放

Y轴缩放

不缩放

回波曲线                 3.4

0.01        M(d)            8.91

0.01  M（d）              8.91

+10.000

02.384

仿真                    3.5

开始仿真▶

仿真                    3.5

▶ 百分百

电流

空高

注：三个备选菜单项说明

百分比：按给定的百分比值输出电流，如100%对应输出20mA，0%对应输出4mA。

电流：按给定的电流值输出电流，如16.6mA对应输出16.6mA。

空高：按给定的空高值输出电流（该值与电流值的对应关系由1.1低位调整、1.2高位调整及1.5输出映射所决定）。

服务菜单中包括更专业化的功能，供经过培训的人员使用。主要有虚假回波学习、电流输出、复位及仪表参数保存等。当液晶显示主菜单时，按【】键，将箭头移至服务项，液晶显示

当测量范围内有固定障碍物干扰测量时，可用虚假回波学习的功能来克服其影响。当液晶显示主菜单且菜单号为4时，按【OK】键，进入服务子菜单，液晶显示

若要更新/新建虚假回波曲线，按【】键，

将箭头移动到所需条目前，按【OK】键确认，

液晶显示

提示输入真实回波距离值，输入距离值后，按【OK】键确认，液晶显示请等待，仪表进行虚假回波的学习，完成后退到虚假回波学习菜单。

注:更新虚假回波曲线和新建虚假回波曲线的区别: 新建虚假回波曲线在真实回波之后的虚假回波曲线清零，而更新虚假回波曲线在真实回波之后的虚假回波曲线保持不变。

要编辑虚假回波曲线，按【】键，将箭头移动到所需项目前，按【OK】键确认，该功能可对已建立的虚假回波进行编辑或改动，以适应特殊工况的要求，进入虚假回波编辑后的界面如下（注：本菜单需要专业人员操作）：

基本设置               4

显示

诊断

▶服务

信息

虚假回波              4.1

▶ 删除

更新

新建

编辑

虚假回波              4.1

修改吗？

虚假回波              4.1

更新/新建

01.000 m (d)

曲线编辑每次两点，始点和终点为欲编辑曲线位置坐标，其后对应的幅度数值就是需要修改的数值（注：当距离坐标输入或修改后，其后对应的幅度会自动根据当前保存的数据更新，用以作为幅度修改的参考）；两对坐标修改完成后，按【OK】键确认此次修改；仪表将根据输入的两个自动连成的直线生成新的虚假回波曲线，替代原曲线。

此项设置用于设置电流输出方式。在液晶显示菜单号为4.1时，按【】键，液晶显示

输出模式用于选择4~20mA或20~4mA输出方式。4~20mA表示低料位对应4mA，高料位对应20mA；20~4mA表示低料位对应20mA，高料位对应4mA。在液晶显示电流输出选择菜单4.2时，按【】键，将箭头移动到输出模式处，按【OK】键确认，液晶显示

按【】键头，选择所需设置， 按【OK】键确认选择。

故障模式用于选择当有故障报警时，输出电流可不改变、输出20.5mA、22mA或＜3.8mA，在液晶显示电流输出选择菜单4.2时，按【】键，将箭头移动到故障模式处，按【OK】键确认，液晶显示

虚假回波编辑

始点 1.00   幅度 1300

终点 2.00   幅度 1500

m (d)

虚假回波              4.1

▶ 删除

更新

新建

编辑

虚假回波编辑

保存吗？

电流输出              4.2

▶  输出模式

故障模式

最小电流

电流输出              4.2

输出模式：4~20mA ▶

故障模式：无变化 ▶

最小电流：4mA    ▶

输出模式            4.2

▶ 4~20mA

20~4mA

按【】键，选择所需设置，

按【OK】键，确认选择。

最小电流用于选择输出最小电流为4mA或3.8mA。

在液晶显示电流输出选择菜单4.2时，按【】键，将箭头移动到最小电流处，按【OK】键确认，液晶显示

按【】键，选择所需设置， 按【OK】键确认选择。

复位功能完成仪表参数的复位。共有四个复位功能：基本设置、工厂设置、测量峰值和累计流量。基本设置是将仪表基本设置项中的各参数恢复为工厂的缺省设置；工厂设置将仪表全部参数恢复为工厂的缺省设置；测量峰值复位是将诊断中的测量峰值清零；累计流量复位是当仪表用于明渠流量计时，清零累计流量。当液晶显示电流输出（菜单号4.2）时，按【】键，进入复位功能，液晶显示

按【OK】键，进入复位选择菜单，可根据需要选择相应的复位功能项复位。

测量单位提供给用户使用公制或英制计量的选择。当液晶显示复位菜单（菜单号4.3）时，按【】键，进入测量单位设置菜单，液晶显示

按【OK】键，进入测量单位选择菜单，可根据需要选择相应的测量单位。

输出模式            4.2

▶ 无变化

20.5 mA

22.0 mA

最小电流            4.2

▶ 3.8 mA

4 mA

复 位               4.3

选择复位  ▶

测量单位               4.4

m (d)  ▶

语言提供给用户中文和英文两种语言方式选择功能。当液晶显示测量单位（菜单号4.5）时，按【】键，进入语言设置功能，液晶显示

按【OK】键，进入语言选择菜单，选择所需的语言。

当两个或两个以上的仪表使用HART通信接口连接到上位机时，需用此功能将仪表设置为多点工作模式。当液晶显示语言菜单（菜单号4.5）时，按【】键，进入HART工作模式菜单，液晶显示

按【OK】键，进入HART工作模式设置

界面，液晶显示

用【】键选择标准或多点工作模式。选择标准工作模式时，本机地址被指定为0；若选择多点工作模式，按【OK】键，进入地址设置菜单，地址设置为1—15。编辑完成后，按【OK】键确认。

复制传感器数据，有两个子菜单：从传感器复制和复制到传感器。此功能用于对仪表参数的保护。当技术人员根据工况环境条件设置好仪表参数后，可使用从传感器复制功能将所设参数保存起来，一旦仪表参数被意外修改，可用复制到传感器将其恢复。当液晶显示地址菜单（菜单号4.6）时，按【】键，进入复制传感器数据功能，液晶显示

按【】键，选择所需菜单，

按【OK】键，确认选择并执行该项功能。

语 言                4.5

中文  ▶

HART工作模式            4.6

▶ 标准

多点

HART工作模式            4.6

标准

地址 0  ▶

复制传感器数据         4.7

▶ 从传感器复制

复制到传感器

密码用于对仪表参数的保护。密码功能启用后，在更改任何一个仪表参数时都需要密码输入，一旦输入正确的密码，密码防护功能限时取消，可对仪表参数进行修改。当液晶显示复制传感器数据菜单时，按【】键，进入密码功能，液晶显示

或

按【OK】键启用密码功能并设置密码或禁止密码功能。

距离偏量设置用于修改仪表测量误差，其值为实际空高值与显示空高值之差，当液晶显示菜单号为4.8时，按【】键，进入距离偏量菜单设置，液晶显示

按【OK】键确认距离偏量设置。

注：本菜单需要专业人员操作

阈值设定用于设定有效回波的阈值大小，阈值设定越大，要求现场有效回波幅度越强，越有利于剔除小信号杂波干扰。但一定要注意：如果修改阈值大于有效回波幅度时，会造成误会波的结果。该菜单包括回波阈值和包络线幅度，其中回波阈值的默认幅度为60mV，包络线幅度的默认值为10mV。

信息菜单包括了仪表有关生产的基本信息，如产品序列号、生产日期、软件版本号等。当液晶显示主菜单时，按【】键，将箭头移至信息项，液晶显示

密  码               4.8

启用吗？

密  码               4.8

取消吗？

距离偏量               4.9

±0.000 m （d）

阈值设定               4.10

回波阈值    60

包络线幅度  10

基本设置                5

显示

诊断

服务

▶ 信息

按【OK】 键进入信息显示功能，液晶显示

按【】键，液晶显示

传感器类型             5.1

XXRD90X

序列号

1234567

生产日期              5.2

2011-01-01

软件版本

00.00.01

1.按【OK】键进入编程状态，液晶屏显示编程主菜单；

2.选择子菜单：用【】键将箭头指向诊断子菜单3上，显示屏右上角显示3；

3.按【OK】键确认，进入诊断子菜单3.1，显示测量峰值：最小空高值和最大空高值；

4.按【】键 进入下一个编程项，显示测量状态3.2：测量可靠性、传感器状态、传感器温度；

5.再按【】键，进入选择曲线子菜单3.3，若此菜单的参数项是“回波曲线”转至下面第9项；

6.按【OK】键进入参数选择菜单；

7.用【】键移动箭头选择“回波曲线”，按【OK】键确认；

8.按【】键显示回波曲线3.4；

9.按【OK】键进入曲线缩放菜单；

10.按【】键选择X轴缩放，按【OK】键确认；

11.按【】键移动起始点至所需位置，按【OK】键确认；

12.按【】键移动终止点至所需位置，按【OK】键确认，此时所选区域曲线被放大至全屏；

13.连续按【BK】键，直至退到运行状态。

主界面下，直接按【BK】键，为显示回波曲线的快捷方式。